DocuPi-3000

Serial Data Logger & Protocol Printer

Bedienungsanleitung

Version 1.0 | März 2026

Raspberry Pi 5 basierter Chargenprotokoll-Logger

für Sterilisatoren und Reinigungs-Desinfektionsgeräte

# 1. Einleitung

Der DocuPi-3000 ist ein industrieller Chargenprotokoll-Logger auf Basis des Raspberry Pi 5. Er empfängt serielle Druckdaten (RS-232) von Sterilisatoren, Reinigungs-Desinfektionsgeräten (RDG) und anderen medizintechnischen Geräten, wandelt diese in PDF-Protokolle um und speichert sie sicher auf der internen SD-Karte sowie auf einem USB-Stick.

Das Gerät arbeitet vollständig autark ohne Internetverbindung und stellt ein eigenes WLAN-Netzwerk (Hotspot) zur Verfügung, über das ein Web-Interface zur Konfiguration und Überwachung erreichbar ist.

## 1.1 Lieferumfang

- Raspberry Pi 5 (8 GB) mit DocuPi-3000 Software

- USB-FTDI Adapter (RS-232 auf USB)

- Waveshare RTC Watchdog HAT (B) mit DS3231 Echtzeituhr

- 128 GB microSD-Karte (vorinstalliert)

- USB-C Netzteil (5V / 3A)

- Diese Bedienungsanleitung

# 2. Technische Daten

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Plattform | Raspberry Pi 5, 8 GB RAM, Debian 13 (Trixie) |
| Prozessor | Broadcom BCM2712, 4-Kern ARM Cortex-A76 @ 2.4 GHz |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 via USB-FTDI (FT232), /dev/ttyUSB0 |
| Standard-Parameter | 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit |
| Protokollerkennung | Form Feed (0x0C) oder Timeout |
| PDF-Format | A4 Querformat, 3 Seiten (KPI, Datentabelle, Verlaufskurve) |
| Speicher (SD) | 128 GB microSD, ca. 100.000+ Protokolle |
| Speicher (USB) | FAT32 USB-Stick, Auto-Sync der letzten 7 Tage |
| Echtzeituhr | DS3231SN (Batterie-gepuffert, ±2 ppm) |
| Hardware-Watchdog | STM32 basiert, 120s Timeout, automatischer Neustart |
| WLAN Hotspot | 2.4 GHz, WPA2, SSID: DocuPi-3000 |
| LAN | Gigabit Ethernet (DHCP oder statische IP) |
| Web-Interface | Flask-basiert, Port 5000 |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |

# 3. Installation und Erstinbetriebnahme

## 3.1 Hardwareanschluss

- Stecken Sie den USB-FTDI Adapter in einen freien USB-Port des Raspberry Pi.

- Verbinden Sie das RS-232 Kabel zwischen dem FTDI-Adapter und dem Druckeranschluss des Sterilisators/RDG.

- Optional: Stecken Sie einen FAT32-formatierten USB-Stick in den zweiten USB-Port.

- Optional: Verbinden Sie ein LAN-Kabel für Netzwerkzugang.

- Schliessen Sie das USB-C Netzteil an. Der DocuPi startet automatisch.

Hinweis: Der DocuPi ist nach ca. 30 Sekunden betriebsbereit. Die WLAN-LED blinkt sobald der Hotspot aktiv ist.

## 3.2 Erstverbindung per WLAN

- Suchen Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet das WLAN-Netzwerk "DocuPi-3000".

- Verbinden Sie sich mit dem Passwort: DocuPi2026

- Eine Captive-Portal-Seite erscheint automatisch. Tippen Sie auf die angezeigte IP-Adresse, um sie zu kopieren.

- Bei der Frage "Ohne Internet verwenden?" wählen Sie "Ohne Internet verwenden".

- Öffnen Sie Safari/Chrome und geben Sie 10.3.141.1 ein oder fügen Sie die kopierte IP ein.

Tipp: Alternativ können Sie das Web-Interface auch über LAN erreichen, falls ein Kabel angeschlossen ist (IP wird per DHCP vergeben).

# 4. Web-Interface

Das Web-Interface gliedert sich in drei Hauptbereiche, erreichbar über die Navigation oben:

## 4.1 Dashboard

Die Startseite zeigt auf einen Blick den aktuellen Systemstatus:

- Live-Uhr (synchronisiert mit der DS3231 RTC)

- Serieller Verbindungsstatus (Online/Offline)

- Protokollzähler (Heute / Gesamt)

- USB-Stick Status und freier Speicher

- CPU-Temperatur

- Serieller Live-Monitor mit Echtzeit-Datenempfang

## 4.2 Dateien (Total Commander)

Der Dateimanager zeigt zwei Spalten: Links die SD-Karte (Hauptspeicher), rechts den USB-Stick. Sie können:

- PDFs anzeigen, herunterladen und zwischen SD/USB kopieren

- Nach Datum oder Chargennummer filtern und sortieren

- Auto-Sync konfigurieren (letzte 7 Tage automatisch auf USB)

- USB-Stick sicher auswerfen

Wichtig: Jede neue Charge wird sofort auf den USB-Stick kopiert (falls eingesteckt). Der Stick kann also direkt nach einer Charge entnommen werden.

## 4.3 Einstellungen

Die Einstellungen sind in sieben Tabs organisiert:

### Seriell

Konfiguration der seriellen Schnittstelle: Port, Baudrate (Standard: 9600), Datenbits, Parität, Stoppbits. Protokollerkennung über Form Feed (0x0C) oder Timeout.

### PDF

Kopfzeile, Gerätebezeichnung, Schriftgrösse, Ordnerstruktur und Dateinamen-Muster konfigurieren. Verfügbare Bausteine für Dateinamen: {datum}, {zeit}, {geraet}, {charge}, {jahr}, {monat}, {tag}. Live-Vorschau zeigt den resultierenden Dateinamen.

### Hotspot

WLAN-Hotspot ein-/ausschalten, SSID und Passwort ändern, Kanal wählen, SSID verstecken.

### LAN

Ethernet-Konfiguration: DHCP (automatisch) oder statische IP-Adresse.

### USB / Wartung

USB-Stick als FAT32 formatieren (mit Sicherheitsabfrage).

### System

Umfassende Systemübersicht mit CPU-Temperatur, RAM-Auslastung, SD-Karten-Gesundheit, Netzwerkstatus, Betriebszeit, Echtzeituhr (DS3231), Hardware-Watchdog-Status. Reboot-Funktion.

### Logs

Serielle Kommunikations-Logs, DocuPi Service-Logs und Kernel-Logs (mit Filterfunktion: USB, SD-Karte, Netzwerk, Fehler).

# 5. USB-Stick Betrieb

Der DocuPi speichert alle Protokolle primär auf der internen SD-Karte. Der USB-Stick dient als Transportmedium für den Kunden.

## 5.1 USB-Stick einsetzen

- Stecken Sie einen FAT32-formatierten USB-Stick in einen freien USB-Port.

- Der Stick wird automatisch erkannt und gemountet.

- Ein Ordner "DocuPi-3000" wird automatisch angelegt.

## 5.2 USB-Stick entnehmen

Empfohlen: Vorher im Web-Interface unter Dateien auf "Auswerfen" klicken. Der Stick kann aber auch direkt gezogen werden — der DocuPi erkennt das automatisch und mountet ihn beim nächsten Einstecken wieder.

Hinweis: Falls der USB-Stick nicht FAT32-formatiert ist, können Sie ihn unter Einstellungen > USB / Wartung formatieren.

# 6. Uhrzeit einstellen

Der DocuPi verfügt über eine batteriegepufferte Echtzeituhr (DS3231). Im Offline-Betrieb muss die Uhrzeit einmalig manuell gesetzt werden:

- Einstellungen → System → "Uhrzeit & Echtzeituhr"

- Klicken Sie auf "Browser-Zeit" um die aktuelle Zeit Ihres Geräts zu übernehmen

- Oder geben Sie Datum und Uhrzeit manuell ein und klicken Sie auf "Setzen"

Tipp: Die Sommer-/Winterzeit wird automatisch umgestellt (Zeitzone Europe/Zurich). Bei Netzwerkverbindung synchronisiert sich die Uhr automatisch per NTP.

# 7. PDF-Protokoll

Jedes empfangene Chargenprotokoll wird als 3-seitiges PDF im Querformat gespeichert:

Seite 1: Übersicht mit KPI-Boxen (Zykluszeit, Sterilisationsdauer, Temperatur, F0-Wert), Prozessdaten-Zusammenfassung und Freigabebereich mit Checkboxen und Unterschriftsfeld.

Seite 2: Vollständige Datentabelle mit Uhrzeit (RTC), Prozesszeit, Phase, Kammertemperatur (T2), Luftnachweistemperatur (T3) und Kammerdruck (P2).

Seite 3: Verlaufskurve (Trendchart) mit Druck- und Temperaturverlauf über die gesamte Prozesszeit.

# 8. Fehlerbehebung

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Kein WLAN sichtbar | Warten Sie 30 Sekunden nach dem Einschalten. Falls weiterhin unsichtbar: Pi neu starten (Strom aus/ein). |
| Seriell "Offline" | Prüfen Sie ob der USB-FTDI Adapter eingesteckt ist und das RS-232 Kabel korrekt verbunden ist. Einstellungen → Seriell → Port prüfen. |
| Keine PDFs erstellt | Prüfen Sie ob der Sterilisator tatsächlich Druckdaten sendet (Dashboard → Live-Monitor). Baudrate prüfen. |
| USB-Stick nicht erkannt | Stick muss FAT32 formatiert sein. Versuchen Sie Einstellungen → USB/Wartung → Formatieren. |
| Falsche Uhrzeit | Einstellungen → System → Uhrzeit manuell setzen oder "Browser-Zeit" verwenden. |
| Web-Interface nicht erreichbar | Prüfen Sie ob Sie mit dem richtigen WLAN verbunden sind. IP: 10.3.141.1 |
| System reagiert nicht | Der Hardware-Watchdog startet das System automatisch nach 120 Sekunden neu. Alternativ: Strom kurz trennen. |

# 9. Wartung

Der DocuPi-3000 ist wartungsfrei. Folgende Punkte sollten regelmässig geprüft werden:

- SD-Karten-Gesundheit: Einstellungen → System → SD-Karte (I/O-Fehler prüfen)

- RTC-Batterie (CR2032): alle 3–5 Jahre wechseln

- CPU-Temperatur: sollte unter 70°C bleiben (sichtbar auf dem Dashboard)

- Freier Speicherplatz auf SD und USB regelmässig prüfen

# 10. Standard-Zugangsdaten

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WLAN SSID | DocuPi-3000 |
| WLAN Passwort | DocuPi2026 |
| Web-Interface (WLAN) | http://10.3.141.1:5000 |
| Web-Interface (LAN) | http://<DHCP-IP>:5000 |
| SSH Benutzer | belimed |
| SSH Passwort | sb261 |

DocuPi-3000 © 2026

Raspberry Pi Serial Data Logger & Protocol Printer