## Datenbausteine
DB/Bereich | Bezeichnung | Inhalt | Zugriffsmodus | Intervall | Relevanz DocuPi
DB 8 | DB_Prog_Para | Programmparameter des aktuell geladenen Programms (UDT 9): ALLE Soll-Werte | Nur Lesen | Bei Programmstart | KRITISCH - Soll-Werte
DB 9 | Rezepturspeicher | Array[1..20] aller Rezepturen als UDT 9 - alle 20 Programme komplett | Nur Lesen | Einmalig / bei Änderung | Hoch - Referenzdaten
DB 4 | DB_Status | Live-Status: Chargennr, Phase, Zeiten, F0, Leckrate, Min/Max Temp, Uhr, Benutzer | Nur Lesen | Zyklisch 1-5 Sek | KRITISCH - Live-Daten
DB 7 | DB_Stoerungen | Störungsabbild: 80 Störungen mit Priorität, Aktiv/Quittiert-Status, Stackspeicher | Nur Lesen | Bei Störungsflag | Hoch - Fehlerprotokoll
DB 49 | DB_CharDat | Chargeninhalt: bis 60 Artikel (STRING[20]) per Barcode gescannt | Nur Lesen | Nach Beladung | Mittel - M-Datei
DB 48 | DB_CharDatUNI | Chargeninhalt in Unicode (STRING[40]) - für internationale Zeichen | Nur Lesen | Nach Beladung | Mittel - Backup
DB 51 | DB_StoerHistory | Störungshistorie über mehrere Chargen | Nur Lesen | Bei Bedarf | Mittel - Analyse
DB 60 | ProgrammID | Array[1..20] der Programm-IDs aller Programme | Nur Lesen | Einmalig | Niedrig
PIW 128-172 | Analoge Eingänge | 5 Temperaturfühler (T1,T3,T4,T5,T6) + 3 Drucksensoren (P1,P3,P4) | Nur Lesen | Zyklisch 1 Sek | KRITISCH - Messwerte
M 76.0-76.3 | Prozess-Status | Ausgangsstellung, Endstellung, Läuft, Kein Halt | Nur Lesen | Zyklisch 1 Sek | KRITISCH - Trigger
M 132.1-132.4 | Verfahrens-Status | Aufheizphase, Sterilisierphase, Kühlphase aktiv | Nur Lesen | Zyklisch 1 Sek | Hoch - Phasenerkennung
M 51.0 | Störungsflag | Störung liegt an (Ja/Nein) | Nur Lesen | Zyklisch 1 Sek | KRITISCH - Trigger
M 133.0 | Phasenwechsel | Kommando Phasenwechsel findet statt | Nur Lesen | Zyklisch 1 Sek | Hoch - Logging

## UDT9 Programmparameter
Offset (Byte) | Variable | Datentyp | Defaultwert | Einheit | Beschreibung | KRINKO-relevant
0 | ProgNr | INT |  |  | Programmnummer | Ja
2 | Res_DW2 | INT |  |  | Reserve
4 | Vf_Res1 | BOOL (4.0) |  |  | Verfahrenskombination Reserve 1
4 | Vf_Res2 | BOOL (4.1) |  |  | Verfahrenskombination Reserve 2
4 | Vf_FRVV_FVT | BOOL (4.2) |  |  | Verfahrenskombination FRVV-FVT | Ja
4 | Vf_AUFHEIZ_VPR | BOOL (4.3) |  |  | Verfahrenskombination Aufheizen-Vakuumtest | Ja
4 | Vf_VPR | BOOL (4.5) |  |  | Verfahrenskombination VPR (Vakuumtest) | Ja
4 | Vf_BoDi | BOOL (4.6) |  |  | Verfahrenskombination Bowie-Dick Test | Ja
4 | Vf_GRAV_FVT | BOOL (4.7) |  |  | Verfahrenskombination GRAV-FVT | Ja
5 | Vf_AUFHEIZ | BOOL (5.0) |  |  | Verfahrenskombination Aufheizen
5 | Prog_copy | BOOL (6.0) |  |  | Kopiertes Programm (TRUE=Kopie)
8 | TuerAusg | INT | 1 |  | Türfreigabe Ausgangsstellung
10 | MantelTempAusg | INT | 1300 | 1/10 °C | Manteltemperatur Ausgangsstellung → 130,0°C
12 | TuerEnde | INT | 2 |  | Türfreigabe Endestellung
14 | MantelTempEnde | INT | 1300 | 1/10 °C | Manteltemperatur Endestellung → 130,0°C
16 | Einwirkzeit_limit | INT |  | 1/10 Min | Untere Grenze Einwirkzeit (kopierte Programme)
18 | MantelVorBe | INT | 1320 | 1/10 °C | Manteltemperatur Vorbehandlung → 132,0°C | Ja
20 | AnzEvakVorBe | INT | 7 | Anzahl | Anzahl Evakuierungen Vorbehandlung | Ja
22 | BegDam | INT |  |  | Mit Dampf beginnen
24 | VorVa_1 | INT | 80 | mbar | 1. Vorvakuum Sollwert | Ja
26 | VorVa_2 | INT | 120 | mbar | 2. Vorvakuum Sollwert | Ja
28 | VorVa_3 | INT | 120 | mbar | 3. Vorvakuum Sollwert | Ja
30 | VorVa_4 | INT | 1100 | mbar | 4. Vorvakuum Sollwert | Ja
32 | Weit_VorVa | INT | 1100 | mbar | 5. und weitere Vorvakuum Sollwerte | Ja
34 | DruBegr_1 | INT | 900 | mbar | 1. Druckbegrenzung Vorbehandlung | Ja
36 | DruBegr_2 | INT | 900 | mbar | 2. Druckbegrenzung Vorbehandlung | Ja
38 | DruBegr_3 | INT | 1800 | mbar | 3. Druckbegrenzung Vorbehandlung | Ja
40 | DruBegr_4 | INT | 1800 | mbar | 4. Druckbegrenzung | Ja
42 | Weit_DruBegr | INT | 1800 | mbar | 5. und weitere Druckbegrenzungen | Ja
44 | ArbTempAufh | INT | 1350 | 1/10 °C | Arbeitstemperatur Aufheizen → 135,0°C | Ja
46 | BegSteri | INT | 1342 | 1/10 °C | Beginn Sterilisation → 134,2°C (SOLL-TEMPERATUR!) | Ja
48 | DruAnVorBe | INT | 600 | mbar/Min | Druckanstieg Vorbehandlung
50 | DruEntVorBe | INT | 800 | mbar/Min | Druckentlasten Vorbehandlung
52 | HalZeitVaVorBe | INT |  | 1/10 Min | Haltezeit Vakuum Vorbehandlung | Ja
54 | HalZeitDrVorBe | INT |  | 1/10 Min | Haltezeit Druck Vorbehandlung | Ja
56 | VerwendungT3 | INT |  |  | Verwendung T3: 0=nicht vorh, 1=AirDet, 2=IBT, 3=beides
58 | UebTempAirDet | INT | 900 | 1/10 °C | Überwachungstemperatur Air Detektor → 90,0°C
60 | AirDetAktFrakt | INT | 3 | Fraktion | Air Detektor aktiv bei Fraktion Nr.
62 | GravZeit | INT | 80 | 1/10 Min | Gravitationszeit → 8,0 Min | Ja
64 | GravTemp | INT | 980 | 1/10 °C | Gravitationstemperatur → 98,0°C | Ja
66 | MantelSteri | INT | 1340 | 1/10 °C | Manteltemperatur Sterilisation → 134,0°C | Ja
68 | Einwirkzeit | INT | 40 | 1/10 Min | EINWIRKZEIT (HALTEZEIT!) → 4,0 Min | Ja
70 | ArbTempEinw | INT | 1350 | 1/10 °C | Arbeitstemperatur Einwirken → 135,0°C | Ja
72 | AlaTempMini | INT | 1339 | 1/10 °C | Alarmtemperatur Minimum → 133,9°C | Ja
74 | AlaTempMaxi | INT | 1371 | 1/10 °C | Alarmtemperatur Maximum → 137,1°C | Ja
76 | HalZeitVaNaBe_1_limit | INT |  | 1/10 Min | Untere Grenze Trocknungszeit (kopierte Progr.)
78 | MantelNachbe | INT | 1340 | 1/10 °C | Manteltemperatur Nachbehandlung → 134,0°C
80 | AnzEvakNach | INT | 1 | Anzahl | Anzahl Evakuierungen Nachbehandlung | Ja
82 | DruVaNaBe | INT | 100 | mbar | Druck Vakuum Nachbehandlung/VPR | Ja
84 | HalZeitVaNaBe_1 | INT | 200 | 1/10 Min | Haltezeit 1. Vakuum Nachbehandlung (Trocknung!) → 20 Min | Ja
86 | DruBelNaBe | INT | 800 | mbar | Druck Belüften Nachbehandlung
88 | HalZeitBelBaBe | INT | 10 | 1/10 Min | Haltezeit Belüften Nachbehandlung → 1,0 Min
90 | HalZeitVaNaBe_2 | INT | 50 | 1/10 Min | Haltezeit 2. und weitere Vakuum → 5,0 Min | Ja

## DB4 Status
Offset | Variable | Datentyp | Bytes | Einheit | Beschreibung
0 | Lfd_Nr | DINT | 4 |  | Laufende Chargennummer Total
4 | Betr_Std | DINT | 4 | Stunden | Betriebsstunden Total
8 | Akt_Phas_Nr | INT | 2 |  | Aktuelle Phasennummer
10 | Zeit_SeitStart | INT | 2 | 1/10 Min | Zeit seit Programmstart
12 | Zeit_Phasenende | INT | 2 | 1/10 Min | Zeit bis Phasenende
14 | Zeit_ProgEnde | INT | 2 | 1/10 Min | Zeit bis Programmende
20 | Sta_Tuerzust_S1 | BYTE | 1 |  | Status Tür 1: 0=n.v., 1=zu, 2=Mitte, 3=offen, 4=verriegelt
21 | Sta_Tuerzust_S2 | BYTE | 1 |  | Status Tür 2: 0=n.v., 1=zu, 2=Mitte, 3=offen, 4=verriegelt
24 | SterZeitT1 | INT | 2 | Sek | Sterilisierzeit Fühler T1 (T1 >= Sterilisiertemp)
26 | SterZeitT3 | INT | 2 | Sek | Sterilisierzeit Fühler T3 (T3 >= Sterilisiertemp)
28 | Fo_Wert_T11 | INT | 2 | 1/10 Min | F0-Wert Fühler T1
30 | MinSterTemp | INT | 2 | 1/10 °C | Minimale Sterilisiertemperatur
32 | MaxSterTemp | INT | 2 | 1/10 °C | Maximale Sterilisiertemperatur
34 | LkRateVPR | INT | 2 | mbar/Min/10 | Leckrate Vakuumtest
36 | SPS_Date | DATE | 2 |  | Aktuelles Datum SPS-Uhr
38 | Clk_Jahr | BYTE | 1 |  | SPS-Uhr: Jahr
39 | Clk_Monat | BYTE | 1 |  | SPS-Uhr: Monat
40 | Clk_Tag | BYTE | 1 |  | SPS-Uhr: Tag
41 | Clk_Stunde | BYTE | 1 |  | SPS-Uhr: Stunde
42 | Clk_Minute | BYTE | 1 |  | SPS-Uhr: Minute
43 | Clk_Sekunde | BYTE | 1 |  | SPS-Uhr: Sekunde
44 | Clk_MSek_WT | WORD | 2 |  | SPS-Uhr: Millisekunde & Wochentag
50 | Benutzername | STRING[40] | 42 |  | Name angemeldeter Benutzer
92 | ProzZeit | DINT | 4 | Sek | Aktuelle Prozesszeit in Sekunden
96 | Benutzerlevel | INT | 2 |  | Level angemeldeter Benutzer
100 | Erg_IBT_Chargkont | INT | 2 |  | 0=KeinTest, 10=BD n.best., 11=BD best., 20=ChK n.best., 21=ChK best.
102 | Betr_Std_W1 | INT | 2 | Stunden | Betriebsstunden Wartungslevel 1
104 | Betr_Std_W2 | INT | 2 | Stunden | Betriebsstunden Wartungslevel 2
106 | Betr_Std_W3 | INT | 2 | Stunden | Betriebsstunden Wartungslevel 3
110 | IndexMaskeBP | INT | 2 |  | Index aktuelle Maske Bedienpanel
112 | SPS_DateAndTime | DATE_AND_TIME | 8 |  | Aktuelles Datum+Uhrzeit SPS-Uhr
120 | Letz_VPR | DATE_AND_TIME | 8 |  | Datum letzter Vakuumtest
128 | Letz_BD | DATE_AND_TIME | 8 |  | Datum letzter Bowie-Dick Test
136 | Letz_FKT_IBDT | DATE_AND_TIME | 8 |  | Datum letzter Funktionstest integ. BD-Test

## Analoge Eingänge
Adresse | Symbol | Sensor | Modul-Slot | Bereich Roh | Bereich Physik | Beschreibung
PIW 128 | AE_P1 | P1 | Slot 7 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? mbar | Kammerdruck
PIW 130 | AE_P3 | P3 | Slot 7 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? mbar | Manteldruck
PIW 132 | AE_P4 | P4 | Slot 7 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? mbar | Dampfdruck
PIW 136 | AE_T1 | T1 | Slot 7 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? °C | Temperatur Strömungsfühler (Kammer)
PIW 138 | AE_T3 | T3 | Slot 7 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? °C | Temperatur Air-Detektor
PIW 140 | AE_T4 | T4 | Slot 4 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? °C | Temperatur Kondensator
PIW 142 | AE_T5 | T5 | Slot 4 (PCD2.W340) | 0-27648 | 0-? °C | Temperatur Umlaufbehälter
PIW 172 | AE_T6 | T6 | Slot 4 (PCD2.W340) | 0-4095 | 0-? °C | Temperatur Produktfühler
PIW 164 | AE_PosBS | PosBS | Slot 4 (PCD2.W340) | 0-4095 | 0-? mm | Position Schieber Beladestation TS16
PIW 166 | AE_PosES | PosES | Slot 4 (PCD2.W340) | 0-4095 | 0-? mm | Position Schieber Entladestation TS16

## Merker & Trigger
Adresse | Symbol | Typ | Beschreibung | Verwendung DocuPi
M 76.0 | PROZ_Sta_Ausg | BOOL | Programm in Ausgangsstellung | Erkennung: Maschine bereit
M 76.1 | PROZ_Sta_Ende | BOOL | Programm in Endstellung | TRIGGER: Zyklus fertig → PDF erzeugen!
M 76.2 | PROZ_Sta_Laeuft | BOOL | Programm läuft ab | Start Datensammlung
M 76.3 | PROZ_Sta_kein_Halt | BOOL | Programm nicht im Zustand Halt | Prozessüberwachung
M 51.0 | STOE_Sta_Fehler | BOOL | Störung liegt an | TRIGGER: Störung protokollieren
M 132.1 | VEFA_Sta_AufPhaAkt | BOOL | Aufheizphase aktiv | Phasenerkennung für C-Datei
M 132.2 | VEFA_Sta_StePhaAkt | BOOL | Sterilisierphase aktiv | Phasenerkennung: Haltezeit-Beginn
M 132.4 | VEFA_Sta_KuePhaAkt | BOOL | Kühlphase aktiv | Phasenerkennung für C-Datei
M 133.0 | VEFA_Cmd_PhaWech | BOOL | Phasenwechsel findet statt | Logging: Phasenwechsel-Zeitstempel
M 133.1 | VEFA_AendPhasNr | BOOL | Phasennummer hat geändert | Phasennummer-Wechsel erkennen
M 84.1 | TeBeUebT1 | BOOL | T1 >= Sterilisiertemperatur | Haltezeit-Beginn T1
M 84.2 | TeBeUebT3 | BOOL | T3 >= Sterilisiertemperatur | Haltezeit-Beginn T3
M 84.6 | TeBeUebT6 | BOOL | T6 >= Sterilisiertemperatur | Haltezeit-Beginn T6 (Produktfühler)
M 134.0 | BT_Cmd_Prg_Start | BOOL | Kommando Programm starten | NUR LESEN: Programmstart erkennen
M 134.1 | BT_Cmd_Prg_Abbruch | BOOL | Kommando Programm abbrechen | NUR LESEN: Abbruch erkennen
M 136.5 | Cmd_Char_FreiJa | BOOL | Chargenfreigabe Ja | NUR LESEN: Freigabestatus
M 136.6 | Cmd_Char_FreiNein | BOOL | Chargenfreigabe Nein | NUR LESEN: Freigabe verweigert
M 150.3 | CMD_PhasWech_8535 | BOOL | Phasenwechsel-Signal an System 8535 | Korrelation mit seriellem Datenstrom
M 150.2 | CMD_ChargDat_8535 | BOOL | Chargendaten an System 8535 senden | Korrelation: Ende serieller Übertragung
M 211.0 | ProzessAbbruch | BOOL | Merker bei Prozessabbruch | TRIGGER: Abbruch-Protokoll

## SmartHub Mapping
SmartHub Feld | SmartHub Datei | SPS-Quelle | SPS-Adresse | Transformation | Status
Maschinen Nr. | C/K | Machine.SerialNumber | Konfiguration | Statisch aus Config-Datei | Machbar
Lfd. Chargen-Nr. | C/K | Lfd_Nr | DB4.DBD0 | DINT direkt auslesen | Machbar
Uhrzeit | C | Timestamp | DB4.DBB38-43 | SPS-Uhr formatieren | Machbar
Schritt | C | Akt_Phas_Nr | DB4.DBW8 | INT → Phasennummer | Machbar
Phase | C | Phasenname | Phasen-Lookup | Nr → Name Übersetzung | Machbar
Meld. Nr. | C | Störungsnummer | DB7 | Aus Störungs-Stack | Machbar
CT °C | C | AE_T1 | PIW 136 | Rohwert → °C skalieren | Machbar
Kammerdruck | C | AE_P1 | PIW 128 | Rohwert → mbar skalieren | Machbar
Manteldruck | C | AE_P3 | PIW 130 | Rohwert → mbar skalieren | Machbar
Dampfdruck | C | AE_P4 | PIW 132 | Rohwert → mbar skalieren | Machbar
Benutzer | K | Benutzername | DB4.DBB50 (STRING[40]) | String direkt auslesen | Machbar
Programmstart | K | Started | DB4.DB112 (DATE_AND_TIME) | DT formatieren | Machbar
Programmende | K | Stopped | M 76.1 + Uhr | Zeitstempel bei PROZ_Sta_Ende | Machbar
ProgrammDurchgang | K | FinalCycleStatus | M 51.0 + Logik | 0=OK, 2=Störung, 3=Abbruch | Machbar
Programm Nr. | K | ProgNr | DB8.DBW0 | INT direkt | Machbar
Programm Name | K | Programmname | DB8.DBB0 (STRING[40]) | String direkt | Machbar
Chargendauer | K | ProzZeit | DB4.DBD92 | DINT Sekunden | Machbar
Min.Sterilisiertemp. | K | MinSterTemp | DB4.DBW30 | INT / 10 → °C | Machbar
Max.Sterilisiertemp. | K | MaxSterTemp | DB4.DBW32 | INT / 10 → °C | Machbar
F0-Wert | K | Fo_Wert_T11 | DB4.DBW28 | INT / 10 → Min | Machbar
Leckrate | K | LkRateVPR | DB4.DBW34 | INT / 10 → mbar/Min | Machbar
Testergebnis | K | Erg_IBT_Chargkont | DB4.DBW100 | Code → Text Mapping | Machbar
Letzter B&D-Test | K | Letz_BD | DB4.DB128 (DATE_AND_TIME) | DT formatieren | Machbar
Letzter Vakuumtest | K | Letz_VPR | DB4.DB120 (DATE_AND_TIME) | DT formatieren | Machbar
SOLL-Temperatur | K (NEU!) | BegSteri | DB8 UDT9 Offset 46 | INT / 10 → °C (KRINKO!) | NEU
SOLL-Einwirkzeit | K (NEU!) | Einwirkzeit | DB8 UDT9 Offset 68 | INT / 10 → Min (KRINKO!) | NEU
SOLL-Alarm Min | K (NEU!) | AlaTempMini | DB8 UDT9 Offset 72 | INT / 10 → °C (KRINKO!) | NEU
SOLL-Alarm Max | K (NEU!) | AlaTempMaxi | DB8 UDT9 Offset 74 | INT / 10 → °C (KRINKO!) | NEU
SOLL-Trocknungszeit | K (NEU!) | HalZeitVaNaBe_1 | DB8 UDT9 Offset 84 | INT / 10 → Min (KRINKO!) | NEU
VpE-Nr. | M | Chargeninhalt_n | DB49 | Aus Barcode-Scan | Machbar