DocuPi 3000

Sicherheitskonzept

Datenintegrität, Manipulationsschutz & sicherer Export

Version 1.0  |  24. März 2026

Erstellt von: Felix Versen & Claude AI

Klassifikation: Intern / Vertraulich

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Einleitung und Zielsetzung

Der DocuPi 3000 ist ein Raspberry Pi-basierter Datenlogger, der über eine serielle Schnittstelle (RS-232/RS-485) Prozessdaten von Belimed-Sterilisatoren (MST-V, MST-H) empfängt und daraus Chargenprotokolle erzeugt.

Mit der geplanten Erweiterung um einen Datenexport für Drittanbieter-Systeme (z.B. Instacount, Instrument Tracking Systeme) entstehen erhöhte Anforderungen an die Datenintegrität, den Manipulationsschutz und die sichere Übertragung. Dieses Dokument definiert das Sicherheitskonzept, das diese Anforderungen adressiert.

## 1.1 Referenzdokumente

- SmartHub 2.0 Output Specification v14.8.3 (2026-01-20)

- Behörden konforme Chargendokumentation (Helmut Fromberger)

- Belimed SmartHub Cybersecurity White Paper DE (2024-01)

- MDS2 – Manufacturer Disclosure Statement MST-V/MST-H (2021-02)

- KRINKO/BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung von Medizinprodukten

- §8 MPBetreibV – Medizinprodukte-Betreiberverordnung

## 1.2 Geltungsbereich

Dieses Konzept gilt für den gesamten Datenfluss: vom Empfang der seriellen Rohdaten über die Verarbeitung und Speicherung auf dem DocuPi bis zur Übergabe an externe Systeme.

# 2. Bedrohungsanalyse

Basierend auf dem Cybersecurity White Paper und dem MDS2 wurden folgende Bedrohungsszenarien für den DocuPi identifiziert:

| Nr. | Bedrohung | Beschreibung | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Datenmanipulation auf SD-Karte | Physischer Zugriff auf den Pi ermöglicht Änderung gespeicherter Protokolle | Mittel |
| T2 | Verfälschte Zeitstempel | Manipulation der Systemuhr führt zu inkorrekter Chargendokumentation | Hoch |
| T3 | Übertragungsfehler seriell | Gestörte serielle Verbindung liefert fehlerhafte Messwerte | Mittel |
| T4 | Netzwerk-Abfangen | Unverschlüsselte Übertragung an ITS ermöglicht Mitlesen/Ändern | Hoch |
| T5 | Unautorisierter Zugriff | Zugriff auf den Pi per SSH/Netzwerk ohne Authentifizierung | Mittel |
| T6 | Datenverlust | SD-Karten-Defekt oder Stromausfall während Schreibvorgang | Mittel |

# 3. Sicherheitsarchitektur

Die Sicherheitsarchitektur des DocuPi 3000 besteht aus fünf Schichten, die den gesamten Datenlebenszyklus abdecken:

## 3.1 Schicht 1: Datenempfang & Validierung

### 3.1.1 Serielle Prüfsummen-Validierung

Der MST-Sterilisator sendet Datentelegramme mit einer 1-Byte-Prüfsumme (gemäß MDS2, CONN-1.2.4: RS-232/RS-485). Der DocuPi validiert jedes empfangene Telegramm sofort:

- Berechnung der Prüfsumme über den Datenblock

- Vergleich mit der mitgesendeten Prüfsumme

- Bei Fehler: Telegramm wird verworfen und im Fehlerlog protokolliert

- Optionale Neuanforderung bei unterstützten Protokollen

### 3.1.2 Empfangsbestätigung & Rohdaten-Archivierung

Jedes validierte Telegramm wird sofort als Rohdatensatz in eine append-only Logdatei geschrieben. Diese Datei dient als unveränderliche Referenz (vergleichbar mit dem DCL-File des SmartHub). Format: Zeitstempel + Rohdaten (hex) + berechneter SHA-256-Hash pro Zeile.

## 3.2 Schicht 2: Zeitstempel-Integrität

Zuverlässige Zeitstempel sind für die behördenkonforme Chargendokumentation essentiell (§8 MPBetreibV). Der DocuPi implementiert ein dreistufiges Zeitkonzept:

### 3.2.1 Hardware-Echtzeituhr (RTC)

Modul: DS3231 RTC mit CR2032 Batterie-Backup (I²C-Bus)

- Genauigkeit: ±2 ppm (≈ 1 Minute pro Jahr)

- Batterie-Laufzeit: 5–10 Jahre ohne externe Stromversorgung

- Automatische Übernahme bei Stromausfall oder NTP-Nichterreichbarkeit

- Geschätzte Kosten: 3–5 € pro Modul

### 3.2.2 NTP-Synchronisation

Bei vorhandener Netzwerkverbindung synchronisiert der DocuPi per NTP (Network Time Protocol):

- Primäre Zeitquelle wenn verfügbar

- Konfigurierbare NTP-Server (Standard: pool.ntp.org, optional interner Klinik-NTP)

- Synchronisationsstatus wird im Systemlog protokolliert

- Bei NTP-Ausfall: automatischer Fallback auf RTC

### 3.2.3 Zeitstempel-Audit-Log

Jede Zeitsynchronisation und jeder Zeitquellenwechsel wird in einem separaten Audit-Log protokolliert. Damit ist für Auditoren nachvollziehbar, welche Zeitquelle zu welchem Zeitpunkt aktiv war.

## 3.3 Schicht 3: Manipulationsschutz (Hash-Kette)

Der zentrale Integritätsmechanismus des DocuPi ist eine kryptographische Hash-Kette, die jede erzeugte Datei lückenlos verknüpft:

### 3.3.1 Funktionsprinzip

- Jede erzeugte Ausgabedatei (CSV oder PDF) erhält einen SHA-256-Hash über ihren gesamten Inhalt.

- Dieser Hash wird zusammen mit dem Hash der vorherigen Datei zu einem verketteten Hash kombiniert: hash_n = SHA256(hash_{n-1} + datei_n)

- Alle Hashes werden in einer zentralen, append-only Manifestdatei gespeichert.

- Bei Prüfung kann die gesamte Kette verifiziert werden – eine Manipulation einer einzelnen Datei bricht die Kette.

### 3.3.2 Manifest-Datei (chain.json)

Beispielstruktur einer Manifestdatei:

{ "entries": [ { "seq": 1, "file": "2026-03-24_CH021700_C.csv", "timestamp": "2026-03-24T10:15:33Z", "hash": "a3f2...b891", "chain_hash": "a3f2...b891", "time_source": "NTP" }, { "seq": 2, "file": "2026-03-24_CH021700_K.csv", "hash": "7c1e...d442", "chain_hash": "SHA256(a3f2...b891 + 7c1e...d442)" } ] }

### 3.3.3 Optionale Erweiterung: Digitale Signatur

Für erhöhte Anforderungen kann zusätzlich jeder Manifest-Eintrag digital signiert werden:

- Algorithmus: ECDSA mit P-256 Kurve (kompakt, schnell auf ARM)

- Schlüsselerzeugung: Beim Erstsetup des DocuPi wird ein Schlüsselpaar generiert

- Private Key: Gespeichert auf verschlüsselter Partition (LUKS), nicht exportierbar

- Public Key: Wird dem Kunden/ITS-Betreiber zur Verifizierung bereitgestellt

- Verifizierungstool: Einfaches Python-Script oder Webtool zur Prüfung

### 3.3.4 Optionale Erweiterung: Hardware Security Module

Für maximale Sicherheit kann ein Hardware Security Module (HSM) eingesetzt werden:

Modul: Microchip ATECC608B (über I²C, kompatibel mit Raspberry Pi)

- Tamper-proof Schlüsselspeicher – Private Key ist physisch nicht extrahierbar

- Hardware-beschleunigte ECDSA-Signaturen

- Einmaliger Schlüssel-Provisioning-Prozess bei Inbetriebnahme

- Geschätzte Kosten: 8–12 € pro Modul

## 3.4 Schicht 4: Verschlüsselung & Zugriffskontrolle

### 3.4.1 Festplattenverschlüsselung

Die Datenpartition auf der SD-Karte wird mit LUKS (dm-crypt) verschlüsselt:

- Algorithmus: AES-256-XTS

- Schlüssel wird beim Boot über TPM oder Passphrase entschlüsselt

- Schützt gespeicherte Chargenprotokolle bei physischem Diebstahl des Pi

- Betriebssystem-Partition bleibt unverschlüsselt für normalen Boot

### 3.4.2 Zugriffskontrolle

- SSH: Nur Key-basierte Authentifizierung, Passwort-Login deaktiviert

- Firewall (iptables/nftables): Nur benötigte Ports offen (SSH, NTP, Export-Port)

- Kein direkter Internetzugang erforderlich – funktioniert komplett offline

- Optionale Netzwerksegmentierung: Der DocuPi kann im selben isolierten Subnetz wie der Sterilisator betrieben werden (gemäß SmartHub-Architektur)

### 3.4.3 Dienste-Härtung

Minimales Betriebssystem (Raspberry Pi OS Lite), nur benötigte Dienste aktiv:

- Kein Desktop/GUI

- Kein Webserver (es sei denn für lokales Management-Interface)

- Automatische Sicherheitsupdates über unattended-upgrades (bei Netzwerkzugang)

- Read-only Root-Filesystem möglich (OverlayFS) für zusätzlichen Schutz

## 3.5 Schicht 5: Sicherer Datenexport

Der Export der Chargenprotokolle an Drittanbieter-Systeme (ITS wie Instacount) ist das Kernfeature der Erweiterung. Folgende Transportwege werden unterstützt:

### 3.5.1 Lokaler Netzwerk-Export (SMB/CIFS)

Kompatibel mit dem SmartHub-Modell: Die erzeugten Dateien werden in einen Netzwerk-Share verschoben, den das ITS überwacht.

- Authentifizierung: SMB mit Benutzer/Passwort oder Kerberos

- Verschlüsselung: SMB 3.0 mit AES-128/256-Verschlüsselung

- Atomarer Transfer: Dateien werden erst in einen Temp-Ordner geschrieben, dann umbenannt – das ITS sieht nur vollständige Dateien

- Integritätsnachweis: Die Manifestdatei (chain.json) wird mit den Exportdateien mitgeliefert

### 3.5.2 SFTP-Export

Für Szenarien mit erhöhten Sicherheitsanforderungen oder bei Übertragung über nicht-vertrauenswürdige Netzwerke:

- Transportverschlüsselung: SSH/TLS (Standard)

- Authentifizierung: Public-Key-basiert (kein Passwort)

- Automatischer Retry bei Verbindungsabbruch

### 3.5.3 HTTPS-API-Export

Für moderne ITS-Systeme mit REST-API:

- TLS 1.2/1.3 für Transportverschlüsselung

- API-Key oder OAuth2-Token für Authentifizierung

- Payload: JSON oder XML mit eingebetteten CSV/PDF-Daten (Base64)

- Signierte Payloads für End-to-End-Integrität

### 3.5.4 Exportformat-Kompatibilität

Der DocuPi erzeugt Dateien im SmartHub-kompatiblen Format gemäß der Output Specification v14.8.3:

| Datei | Typ | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| C-Datei | CSV (Semikolon-getrennt) | Prozess-/Sensordaten: Zeitstempel, Phase, Temperatur, Druck, Alarme |
| K-Datei | CSV (Semikolon-getrennt) | Header-/Chargenkopfdaten: Maschine, Programm, Start/Ende, Ergebnis, F0, Leckrate |
| M-Datei | CSV (Semikolon-getrennt) | Materialdaten: Beladungsinformationen, Barcode-Daten |
| PDF | Chargenprotokoll | Grafischer Verlauf + Datentabelle + Kopfdaten (wie SmartHub-PDF) |
| chain.json | Integritätsmanifest (NEU) | SHA-256-Hash-Kette über alle erzeugten Dateien + optionale ECDSA-Signatur |

# 4. Implementierungsstufen

Die Sicherheitsfeatures werden in drei Stufen implementiert, um einen frühen Mehrwert zu liefern und schrittweise das Sicherheitsniveau zu erhöhen:

## 4.1 Stufe 1: Basis-Integrität (MVP)

Zeitrahmen: Sofort umsetzbar (nächste Iteration)

- Serielle Prüfsummen-Validierung bei jedem empfangenen Telegramm

- DS3231 RTC-Modul für zuverlässige Zeitstempel

- SHA-256-Hash pro erzeugter Datei in chain.json

- Append-only Rohdaten-Log als Referenz

- SSH-Härtung (Key-only, Firewall)

Hardware-Kosten: ≈ 5 € (nur RTC-Modul)

Abgedeckte Bedrohungen: T2, T3, T6

## 4.2 Stufe 2: Erweiterter Schutz

Zeitrahmen: Mittelfristig (nach stabilem Export-Feature)

- Verkettete SHA-256-Hashes (Hash-Kette)

- LUKS-Verschlüsselung der Datenpartition

- Netzwerk-Export per SMB 3.0 oder SFTP mit Verschlüsselung

- Atomarer Dateitransfer (Temp-Ordner-Muster)

- NTP-Synchronisation mit Audit-Log

Hardware-Kosten: Keine zusätzlichen (nur Software)

Abgedeckte Bedrohungen: T1, T2, T3, T4, T5, T6

## 4.3 Stufe 3: Kryptographische Signatur

Zeitrahmen: Langfristig (bei Bedarf durch Kunden/Behörden)

- ECDSA-Signatur jedes Manifest-Eintrags

- Optional: ATECC608B HSM-Modul für Hardware-geschützte Schlüssel

- Public-Key-Verteilung an ITS-Betreiber

- Verifizierungstool für Auditoren

- Read-only Root-Filesystem (OverlayFS)

Hardware-Kosten: ≈ 10 € (HSM-Modul, optional)

Abgedeckte Bedrohungen: Alle (T1–T6, vollständig)

# 5. Vergleich mit SmartHub Connect

Gegenüberstellung der Sicherheitsmerkmale des bestehenden SmartHub Connect und des DocuPi 3000 (ab Stufe 2):

| Merkmal | SmartHub Connect | DocuPi 3000 |
| --- | --- | --- |
| Datenempfang-Validierung | DCL-Datei oder Sensor-Telegramme | Prüfsumme pro Telegramm + Rohdaten-Log |
| Zeitquelle | Windows-Systemzeit | DS3231 RTC + NTP mit Audit-Log |
| Integritätsnachweis | Nicht vorhanden | SHA-256 Hash-Kette + optionale ECDSA-Signatur |
| Verschlüsselung at Rest | Keine (Windows-Dateisystem) | LUKS AES-256 auf Datenpartition |
| Verschlüsselung in Transit | SMB (abhängig von Netzwerk-Config) | SMB 3.0 / SFTP / HTTPS (TLS 1.2+) |
| Systemhärtung | Windows-basiert, COTS-Komponenten | Minimal-Linux, Firewall, Key-only SSH, optional Read-only FS |
| Hardware-Schlüsselspeicher | Nicht vorhanden | Optional: ATECC608B HSM |
| Personenbezogene Daten | Keine (gemäß MDS2) | Keine – identisches Datenmodell |

Fazit: Bereits ab Stufe 2 bietet der DocuPi 3000 ein höheres Sicherheitsniveau als der aktuelle SmartHub Connect, insbesondere durch den kryptographischen Integritätsnachweis und die Festplattenverschlüsselung.

# 6. Behördenkonformität (KRINKO / §8 MPBetreibV)

Helmut Frombergers Analyse zeigt, dass selbst der SmartHub nicht alle behördlichen Anforderungen erfüllt. Die folgenden Lücken und Lösungsansätze gelten auch für den DocuPi:

## 6.1 Identifizierte Lücken

| Fehlender Parameter | Ursache | Lösungsansatz DocuPi |
| --- | --- | --- |
| Soll-Temperatur | Maschine sendet nur Ist-Werte | Lokale Programm-Konfigurationsdatei mit Soll-Werten pro Programmnummer |
| Soll-A0-Wert | Nicht im seriellen Datenstrom | Ergänzung aus Programm-Config (A0 ist pro Programm fix) |
| Haltezeit (Anfang/Ende) | Nur Gesamtdauer verfügbar | Berechnung aus Phasenwechsel-Zeitstempeln in C-Datei |
| Dosierungs-Zeitpunkte/-Mengen | Nur kumulierte Werte | Differenzberechnung zwischen Messwerten + Phasenzuordnung |
| Spüldruckwerte | Sensor teilweise nicht verfügbar | Abhängig von Maschinenausstattung – nur dokumentierbar wenn Sensor vorhanden |

## 6.2 Vorteil des DocuPi-Ansatzes

Der DocuPi hat gegenüber dem SmartHub einen strukturellen Vorteil: Als lokales, dediziertes Gerät kann er eine Programm-Konfigurationsdatei pflegen, die Soll-Werte pro Sterilisationsprogramm enthält. Diese Werte ändern sich nicht pro Charge – sie sind in der Maschinenparametrierung fest definiert. Damit können die fehlenden Soll-Werte im Chargenprotokoll ergänzt werden, ohne dass die Maschine sie senden muss.

Dies adressiert direkt die Kernkritik aus Helmuts Präsentation und wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal des DocuPi gegenüber dem SmartHub.

# 7. Hardware-Übersicht & Stückliste

Zusätzlich zur bestehenden DocuPi-3000-Basis (Raspberry Pi + serielles Interface) werden folgende Sicherheitskomponenten benötigt:

| Komponente | Stufe | Kosten | Schnittstelle | Pflicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS3231 RTC-Modul | 1 | 3–5 € | I²C | Ja |
| CR2032 Batterie | 1 | 1 € | – | Ja |
| ATECC608B HSM | 3 | 8–12 € | I²C | Nein |

Die Gesamtkosten für die Sicherheitshardware belaufen sich auf ca. 5 € (Stufe 1) bis ca. 17 € (Stufe 3). Alle weiteren Sicherheitsmaßnahmen sind rein softwarebasiert und verursachen keine zusätzlichen Materialkosten.

# 8. Nächste Schritte

- Bug-Fix: PDF-Erzeugung erst nach komplettem Zyklusende (Priorität 1 – Termin Krefeld)

- DS3231 RTC-Modul beschaffen und integrieren

- SHA-256-Hashing und chain.json implementieren (Stufe 1)

- Export-Modul entwickeln: C/K/M-Dateien im SmartHub-Format

- Programm-Konfigurationsdatei mit Soll-Werten anlegen (für Behördenkonformität)

- Testlauf mit Instacount oder vergleichbarem ITS

- Rückmeldung Daniel Schmidt: Validierung gegen SmartHub-Referenzdaten

- Stufe 2 implementieren: LUKS + verschlüsselter Export

- Optional: Stufe 3 bei konkretem Kundenbedarf

Dieses Dokument ist ein lebendes Arbeitsdokument und wird im Verlauf der Entwicklung aktualisiert. Nächste geplante Revision nach Abschluss von Stufe 1.